高速分散器安装步骤

1、将不锈钢主杆有螺纹一端先拧上螺母，插入底座插孔中，在反面拧上另一个螺母，拧紧固定。

2、把二个固定夹具沿夹孔从上往下套入主杆上，取适应距离拧紧。

3、将万用瓶夹插入下边固定夹具的另一个夹孔中，取适当位置拧紧固定。

4、将主机插入上边固定夹具的另一个夹孔中，也取适当位置拧紧固定，并观察主机是否垂直平衡，如不平衡，请调正固定夹位置，直至满意为止。

5、将主机电源插入控制器后部插孔中，将电源线从控制器上连接电源（220V），装上合适刀具，用紧固螺母旋紧，开机时必须从低速到高速。

注意：以上步骤必须在未通电源的情况下安装。

高速分散器使用须知

GF-1高速分散器具有强度很高的粉碎效果，对各种动物、植物的组织均能起到匀浆和混和作用。在不同的速度下，能破碎不同的细胞膜，尤其对各类纤维性较强的植物及动物组织的小量内脏，肌肉等进行粉碎、分析更为适应。对有机相和水相，不相溶的两液之间的高效分散，乳化和水中微量有机化合物、脂溶物、有机溶酶，可溶性物质的萃取。本仪器非常适用于生物化学、生物工程、细胞、植物、动物、化妆品、中成药研究等领域。是实验室必不可少的常用仪器，它将对您的研究工作带来方便。

GF—1高速分散器除了具有实用高雅的造型，同时具备性能优良，操作简便之特长。本器配有大小不同的三把刀具，以便用户根据样品多少选用不同的刀具，本机配有的小刀可对3毫升的微量样品进行工作（可将样品放在试管内），也可换用大刀对300---500毫升的样品进行破碎。为便利用户准确掌握粉碎时间和调节粉碎的速度，本机设有从5秒----连续的多极控时器。同时为减少噪声，采用了国际流行的分体式结够，噪音低小，操作简便，速度稳定等优点。经国内众多科研单位使用后，均得到良好反映，技术性能和指标达到国外同类产品的水平，受到用户的一致好评。

一、原理

此仪器由电子调速控制操纵微量型高速电机带动特殊的不锈钢内外梅花型粉碎刀进行工作。经过内切式刀具的高速旋转，从而对各类物质进行搅拌、乳化、破碎等作用。

二、技术性能和指标

电源：单相交流50HZ/220V

功率：360W

调速范围：5秒、 10秒、 20秒     连续共九级调时

环境温度：--10℃----40℃

整机重量：6.0Kg

外型尺寸：320×220×430

三、使用须知

- 使用前必须将刀具进行必要的消毒处理，以防其它物质混入样品之中。

- 使用时根据需要选择大小适当的刀具，插入电机传动套中，并将固定旋钮旋紧。

- 样品放在机台上，旋松升降旋钮，即可拖住机头调节机身高低（需要高时，将机头朝上拉，不需要高时，将机头朝下压），直至认为高低合适时将紧固螺母旋紧。

- 插上电源，指示灯即可发光。把调速开关旋到最低，调节好粉碎时间的刻度，然后按下启动开关“开”，仪器开始工作，同时根据需要调节合适的速度。

- 当仪器运转情况下，需要立即停机，可按下停机开关“停”。

- 用中应不断移动容器，使刀具能将每个角落的样品均匀地进行粉碎。

四、刀具的保养清洗和拆装

大、中刀具拆卸时，先将前套筒（图B）插进刀头之中，将后套筒（图C）插进刀尾，即可旋下刀的中心轴刀心，然后将保护套（图A中所示）顺时针方向旋松取下，这样就可对刀具的每个部位清洗直至认为洗净为止，然后按顺序重新装好（先逆时针方向将保护套装上旋紧……）最后再用前套筒和后套筒将刀的各部位旋紧。（注意刀具上每个部位都应旋紧，不能松动﹗）刀具装好后，可进行消毒，刀具可采取高压﹑高温或其它方式进行消毒处理。

- 注意事项

1、当装上刀具后，不能空机运转，否则刀具高速运转会很快磨损

    - 碎各类物质时，请将物质事先剪小，（尤其是在使用中刀和小刀时），由于刀口的内刀口径甚小，故务必尽量将样品剪得细小些，更便于工作。

    - 本机所配备的聚四氟乙稀内衬用于刀具内衬的调换，如长期使用后发觉嘈音增大，则说明内衬已磨损，需及时调换后再予以工作。

    - 刀具使用完后，应在固定处保存好，避免碰撞变形。

    - 高速旋钮边刻有1﹑2﹑3﹑4﹑……的数字，即刻度数×2800即为实际转速。

    - 次工作完毕后，必须将电源插头拨去。

    - 请在按装刀具时，必须使刀具内杆与电机传动套相配合，装刀时手感轻松，这样才能旋紧刀具，开机工作。

本厂的宗旨：为科研单位热诚服务，提供可信的产品，为从事科研工作之同志提供方便。本厂产品一律实行“三包”，自从出厂之日起，一年内发现制造质量问题，均由我厂负责。

仪器清单：

- 仪器主机   1台       7.刀具专用工具  2把

- 仪器底板   1块       8.电源线       1根

- 镀铬升降杆 1根      9.电刷（备件）  2块

- 仪器控制器 1台   10.聚四氟乙稀内衬（备件） 2 块

- 不锈钢内切刀 3把    11.固定夹具     2付

- 万用瓶夹    1付     12.用户手册     1本

GF-1 控时、调速式

高速分散器

# 用户手册

海门市其林贝尔仪器制造有限公司

电话：0513-82707780  传真：0513-82703912

www.ql-lab.com