生产许可证号：沪药管械生产许20000329号

产品标准号：YZB/沪3232-40-2008

产品注册号：沪食药监械（准）字2008第2400141号

生 化 培 养 箱

使

用

说

明

书

上海博迅实业有限公司医疗设备厂

SHANGHAI BOXUN INDUSTRY & COMMERCE Co.,Ltd. MEDICAL EQUIPMENT FACTORY

SPX-100/150/250B-Z型生化培养箱使用说明书

一、适 用 范 围

本产品供医疗机构作细胞、微生物培养用。

二、结 构 特 点

本产品为立式箱体结构、单门，主要有箱体、控制器、制冷压缩机、加热器、保温材料、风机组成，并附有箱内照明。

具有加热和制冷功能，采用风机驱动箱内空气对流形成恒温环境，并且控温仪具有超温报警功能，确保安全使用。

三、工 作 原 理

培养箱由位于箱内温度传感器所感受到的实际温度转换成电信号，经微电脑来控制加热器或制冷压缩机工作，从而达到所需温度。

四、技 术 参 数

- 公称容积：100L、150L、250L；

- 控温范围：5～50℃；

- 温度波动允差：±1℃（100L、150L、250L）；

- 温度均匀度允差：±1.5℃（100L、150L、250L）；

- 电源电压：交流220V/50Hz；

- 输入功率：300VA（100L、150L）   320VA（250L）；

- 工作环境：环境温度10~30℃  相对湿度70%以下；

- 定时范围：1～999小时；

- 设备类别：I类。

五、安    装

使用前请仔细查阅使用说明书。

- 本设备为固定安装设备，采用插头分断，插座容量应不小于10A，并应是通过国家安全认证的器件。

- 供电电源电路必须有可靠接地线，保证使用安全。

- 在调换机内照明灯管时，应切断电源，保证安全。

1．本设备需安装于避开阳光直射，通风干燥的室内，设备与墙壁必须有10CM以上距离。

2．培养箱在搬运中，禁止倒置及大于45度的平放。生化箱安置到位后，箱体可用底部调节螺钉调节，使箱体安置平稳。

六、使 用 方 法

温度测量

时间测量

温度设定

时间设定

1、接通电源，打开电源开关，使开关处于“通”的位置（“I”为通，“O”为断），设备进入上电状态。此时即可开始温度和时间的设定操作。

加 热

制 冷

报 警

温度/

时间

设定

2、温度/时间键可进行温度与时间切换：

1）温度设定：按一下温度/时间键，仪表的温度设定指示灯亮。按设定键进入SV状态，设定显示窗三个数字中有一个数闪烁，再按移位键（ < ）将闪烁数位移至需设定位，然后按▽或△键即可改变温度设定值到所需温度（最小值0℃），最后按下设定键将设定值存入单片机，此时左显示窗显示测量温度，右显示窗口显示设定温度。

2）时间设定：按一下温度/时间键，仪表的时间设定指示灯亮。按设定键进入TV状态，设定显示窗三个数字中有一个数闪烁，再按移位键（ < ）将闪烁数位移至需设定位，然后按▽或△键即可改变时间设定值，直到所需时间（最小值1h），最后按下设定键将设定值存入单片机，此时左显示窗显示测量时间，右显示窗显示设定时间。

定时功能：仪器送电时，定时功能开始启动。定时结束后，输出关闭。加热器和制冷压缩机停止工作，培养箱内温度将逐渐达到外界环境温度。

3．状态指示：设定完成后设备按设定好的参数运行。当测量温度低于设定温度时，设备进入加热状态，加热指示灯亮。反之，当测量温度高于设定温度时，制冷指示灯亮，设备进入制冷状态。当测量温度高于设定温度4℃时，报警指示灯亮，蜂鸣器也发出鸣叫声。

4．参数修改：运行中若要修改温度、时间参数，再按程序1、2进行修改。

5．快速设定：在设定参数时，三个数字中有一个数闪烁，若按△键则设定值末位数加1；若按此键不放开，约3秒钟后，设定值连续加1；若按▽键，则设定值减1；若按住该健不松开，约3秒钟后，设定值连续减1。

七、注意事项与维护

1、使用中切勿频繁改变设定值，以免压缩机频繁启动造成过载，影响设备使用寿命。

2、为保持设备正常运行，建议将实验室环境温度常年保持在20℃～25℃范围内，相对湿度保持在70%内。

3、箱内不需照明时，应将照明灯关闭，以免影响上层温度，同时延长灯管使用寿命。

4、本机装有二组保险丝，运行中若发生故障，请先切断电源，检查保险丝是否完好，再检查其他部位。

5、当培养箱内培养样品发生破碎或溢出时，应及时按生物有害废物安全处置要求加以清理、处置。

6、为了保持设备的外观，切勿用腐蚀溶液擦拭外表，箱内可用干布或酒精擦拭，保持箱内干净。

7、当设备不用时，应保持箱内干燥，并切断电源。

8、为确保箱内温度均匀，应经常检查箱内轴流风机是否正常运行。实验时，箱内物品不宜摆放太密且切勿阻挡风机出风口，以利于箱内气流循环。

9、切勿触摸，碰撞箱内感温探头，造成温度失控。

10、设备发生故障，应请专业人员维修或与本厂销售部联系，用户请勿任意拆修。

11、本厂产品实行“三包”，从产品售出之日起，一年内如有质量问题本厂负责免费维修（人为损坏除外）。超过“三包”期的酌收修理费。

八、随机文件与附件

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用说明书 | 1份 |  |
| 2 | 合格证 | 1份 |  |
| 3 | 质量保修卡 | 1份 |  |
| 4 | 搁 板 | 2块 | 100L |
|  |  | 3块 | 150L |
|  |  | 4块 | 250L |

九、主要零配件清单

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热管 | 球拍形 150W/220V | 1个 |  |
| 2 | 风 机 | DP201/DP200 | 1个 |  |
| 3 | 熔断器座 | BF015 | 2个 |  |
| 4 | 熔断器 | F6A 250V | 2个 | Φ5×20 |
| 5 | 带灯开关 | R21-22B-36/10A 250V | 2个 |  |
| 6 | 压缩机 | QD65/交流220V 50Hz | 1台 |  |
| 7 | 温度开关 | KSD-6F 70℃ | 1个 |  |
| 8 | 熔断器 | F150mA 250V | 2个 | 电源板上 |

生化培养箱接线图

| 序号 | 名称 | 型号 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 | 电源开关 | R21-22B-36A 250V | 1 |
| K2 | 照明开关 | R21-22B-36A 250V | 1 |
| K3 | 温度开关 | KSD-6F 70度 | 1 |
| W1 | 传感器 | PT100 | 1 |
| F1、F2 | 保险丝 | 6A 250V | 2 |
| F3、F4 | 保险丝 | 50mA 250V | 2 |

上海博迅实业有限公司

上海博迅实业有限公司医疗设备厂

SHANGHAI BOXUN INDUSTRY & COMMERCE CO．，Ltd MEDICAL EQUIPMENT FACTORY

总部销售地址：上海市中山北路198号 (申航大厦) 9层

总部电话：021-56980111              　传真：021-56303876

销售部：021-56980111转各分机

注册地址：上海市松江区泖港镇中强路28号

生产地址：上海市松江区泖港镇中强路28号

总机：021-57866102                   传真：021-57866198

售后服务电话： 021-57866322     　　 021-57866248

售后服务传真：021-57866155

邮编：201607

网址：www.boxun.com.cn

E-mail：bx99123@163.com