版本号：2011-08

DZF-6000系列电热真空干燥箱

## DZF-6000 SERIES ELECTROTHERMAL VACUUM DRYNESS CASE

使

用

说

明

书

上海博迅实业有限公司医疗设备厂

SHANGHAI BOXUN INDUSTRY & COMMERCE Co.,Ltd. MEDICAL EQUIPMENT FACTORY

- 产品示意图

1.箱体        2.箱门        3.面板        4.搁板　　  　　 5.真空表   　　 6.放气阀

7.温控仪      8.门拉手　    9.电源开关    10.电源指示灯    11.真空阀       12.箱脚

- 适用范围

6000电热真空干燥箱供工矿企业、大专院校、科研及各类实验室等在真空条件下对物品进行干燥热处理。在真空条件下对物品进行加温干燥具有以下特点：

1．可降低干燥温度（压力低、温度低）。

2．避免一些物品加温要氧化。

3．避免加温空气要杀死生物细胞。

4．无尘粒破坏。

三、结构概述

6000真空干燥箱外形为卧式，工作室采用不锈钢板，形状为方形。箱体采用优质钢板喷漆制成，超细玻璃棉填充中间隔热层。本干燥箱采用双层全玻璃门，内层为12MM以上全钢化玻璃，外层为5MM防弹玻璃，门框上有弹簧，可调节箱闭合松紧。工作室与外门之间装有模压形成的耐热硅橡胶密封圈，以保证箱门与工作室的密封，大幅度提高箱体的真空度。

本干燥箱搁板采用具有较好导热性的铝合金板，加热器采用平板加热器安装在工作室的外表面，所有的控制操作件、仪表、阀门手柄都安装在箱体左侧面板上，使用方便。控温仪设定温度和箱内温度均为数字显示，带有跟踪报警功能，具有控温准确、精度高的特点。

四、技术指标

| 型 号 | DZF-6020MBE | DZF-6050MBE |
| --- | --- | --- |
| 电源电压 | 交流220V 50Hz |  |
| 控温范围 | 50℃～250℃ |  |
| 温度波动 | ±1℃ |  |
| 消耗功率 | < 900W | < 1400W |
| 工作室尺寸(mm) | 300×280×295 | 415×345×370 |
| 工作环境 | 温度：5℃～40℃ 相对湿度≤85%RH |  |
| 真空度 | 133pa |  |

五、安装调试

1．安装：

真空干燥箱应放置在具有良好通风条件和无强烈震动的室内，在其周围不可放置易燃易爆物品。

2．调试：

（1）将箱门关上并将门拉手旋紧，关闭放气阀，开启真空阀。

（2）将真空干燥箱后面的导气管用真空橡胶管与真空泵连接，接通真空泵电源开始抽气，当真空表指示达到-0.1Mpa时，关闭真空阀和真空泵电源，此时箱内处于真空状态，真空泵调试结束。

（3）接通真空干燥箱电源，按照下面温控仪的使用方法调整温控仪的设定温度（SV）到所需的设定温度，此时PV显示为箱内温度，加热指示灯亮表明干燥箱已进入加热升温状态，当显示温度（PV）接近设定温度时，加热指示灯忽亮忽熄，反复多次，温控仪进入恒温状态，真空干燥箱工作正常。

六、使用方法

面板按键说明及使用方法：

1、面板按键说明（面板图样见图一）：

（1）设定键（SET）：在温度的界面下用于温度的设定，在时间的界面下用于时间的设定。

（2）减数键（▽）： 在设定状态下用于减数，在非设定状态下用于时间界面与温度界面的切换。

（3）加数键（△）： 在设定状态下用于加数。

（4） PV －       测量值显示窗

SV －       设定值显示窗

HEAT－      加热指示灯

ALARM－    报警指示灯

TIME－      时间指示灯

AT－        自整定指示灯

2、使用方法（步骤）：

1）请将所需要干燥或实验的物品放置内胆搁架上，关上箱门。

Note：

关于箱内培养品摆放的说明：您所要真空干燥或实验的物品请按顺序依次摆放进搁板上，物品的摆放请注意：请将物品的摆放在同一搁板上，相互之间要留出空间便于空气对流循环；请客户务必遵守，否则由此引起的故障本公司将不予受理，谢谢配合!

Note：

关于门把手开启箱门的说明：箱门的开启是通过门把手的动作来完成，开门前先放空气进入箱内，门把手的开启为上下开启，门把手向上沿垂直方向按圆弧状缓缓提起为脱离搭扣，此时可开启箱门；门把手对准箱体搭扣，向下沿垂直方向按圆弧状缓缓按下为闭合搭扣，此时可闭合箱门。

- 请确认设备的电源已接至220V的供电插座上，面板上的电源指示灯亮起；将左侧电源开关键“0/I”按至“I”处，此时电源开关指示灯亮起，表明已有电源送至设备。

- 此时两个上下显示窗依次显示为：上面PV显示窗显示的是当前箱内的实际温度，下面SV显示窗显示设定温度。

4) 按“SET”键、“△”键、“▽”键，来设定您实验工作时所需的温度和定时时间等功能，具体操作如下：

（1）温度的设定：按SET键进入主控设定状态，PV显示窗显示SP，SV显示窗的数码管开始闪烁，按“△”或“▽”键，将SV显示窗的显示值调整到您需要设定的温度值，再按SET键一下确认写入，设备进入正常工作状态。

（2）定时时间的设定：

按SET两次后会出现如下菜单：

T-H  设定定时的小时单位 0~99

T-M  设定定时的分钟单位 0~59

- 定时启动条件为 PV>=SV开始计时。

设定完毕，按SET键一下退出。

Note：

关于定时功能的特别提示：定时功能定时的范围为0－99小时59分钟，设定的时间最小单位为1分钟。当设定的时间为0分钟时，设备能连续工作。

当达到设定工作温度后，时间开始沿着您设定的时间正计时，加热系统停止工作，PV显示窗显示出箱内的实际温度。例如您需要设定的时间为4小时，那么当时间到达4小时后，设备停止工作。此时若要设备重新按照设定的温度进行工作，您只要关闭电源重新启动与重新设定一下定时时间。

（3）自整定功能：为了保证真空干燥箱的控温精度，需要启动仪表的自整定功能，使设备在环境温度下，控制器内的技术参数与升温曲线调整到最佳状态，从而达到精确的控制温度。

Note：

特别提示：当您在外界环境温度变化较大（大于20度），您必须启动自整定功能。

自整定功能的操作

将温度设定为所需温度后，在PV/SV状态下，按“▽”8秒以上，此时自整定指示灯亮，SV 窗间隔显示当前设定值和AT字样，自整定状态开始。当自整定结束，自动进入正常工作状态。自整定过程中，仪表不响应任何操作，如需停止自整定，请关闭电源。

特别提示：自整定过程切勿切断电源和开启箱门。如自整定非正常中断，自整定过程无效，不会改变原有参数。

（4）温度修正方法：

按 SET键约 5 秒进入用户操作菜单。

注：此菜单参数出厂已设至所示默认值，如无特殊原因，请勿修改。

| 参数说明 | 参数值 | 默认值 |
| --- | --- | --- |
| SEL （密码设定） | 0～999（若SEL=1可修改参数） | / |
| TI 定时开关 | on/off（若 Ti=on则启动定时） | On |
| AL 上限偏差报警 | 10～50 | 10 |
| SC 显示值修正 | –30～30 | / |
| ℃ 室温设定 | 5～40 | 25 |

（5）需干燥处理的物品放入真空干燥箱内，将箱门关上，并关闭放气阀，开启真空阀，再开启真空泵电源开始抽气，使箱内达到真空度-0.1Mpa，关闭真空阀，再关闭真空泵电源开关。

（6）将真空干燥箱的电源开关“I”按下，进入工作状态。

注意：在设定状态下不按规定操作退出或超过30秒无任何键按下时仪表将自动退出设定状态，进行正常控制，您前次所设定的值将被仪表判断为无效操作。

控温精度的控制操作：

为保证恒温箱的控温精度，必须启动仪表的自整定功能，使在您使用的设备的外部环境下仪表内的技术参数与升温曲线调整到最佳状态，从而满足你的需求。

注意：当您首次开机或机器在外界环境温度变化较大（大于20℃）的环境下工作时，须启动自整定功能。

（a） 在设备自整定过程中，必须保持电源的连续性并尽量减少电网对设备的干扰，否则要重新启动自整定。

（b） 在开机就启动自整定功能，恒温后发现还有些波动达不到您的要求，那么您就选择在接近您所需要的温度时再开启自整定，很可能能满足您的要求。

（c） 在干扰很大的场合，可以采用多次自整定的方法，检查整定后的参数的合理性后进行确定。选择修正，可向本单位另行查询。

（d） 当所需工作温度较低时，可采用二次设定方式，如所需工作温度60℃，第一次可先设定50℃，等温度过冲开始回落后，再第二次设定60℃，这样可降低甚至杜绝温度过冲现象，尽快进入恒温状态。

（7）根据不同干燥对象，不同潮湿程度，选择不同的干燥时间，如干燥时间较长，真空度下降，需再次抽气恢复真空度，应先开启真空泵电机开关，再开启真空阀。

（8）干燥结束后，先将电源开关“O”按下，旋动放气阀，解除箱内的真空状态，再打开箱门取出物品。（解除真空后，因密封圈与玻璃门吸紧变形不易立即打开箱门，应稍等片刻等密封圈恢复原形后，才能方便开启箱门。）

七、注意事项

1）真空箱外壳必须有效接地，以保证使用安全。

2）真空箱不需连续抽气时，应先关闭真空阀，再关闭真空泵电机电源，否则真空泵油要倒灌至箱内。

3）取出被处理物品时，如处理的是易燃物品，必须待温度冷却到低于燃点后，才能放入空气，以免发生氧化反应引起燃烧。

4）真空箱无防爆装置，不得放入易爆物品干燥。

5）真空箱与真空泵之间最好跨接过滤器，防止潮湿体进入真空泵。

6）必要时，请勿随意开边箱门，以免毁坏电器系统。

八、维护保养

1）真空箱应经常保持清洁，箱门玻璃应用松软棉布擦拭，切忌用有反应的化学溶液擦拭，以免发生化学反应和擦伤玻璃。

2）如真空干燥箱长期不用，应在电镀件上涂中性油脂或凡士林，以防腐蚀，并套好塑料薄膜防尘罩放在干燥室内，以免电器件受潮而影响使用。

九、接线图

十、故障处理

| 现 象 | 原 因 | 处 理 |
| --- | --- | --- |
| 无电源 | 插头未插好或断线 | 插好插头或接好线 |
|  | 熔断器开路 | 更换熔断器 |
| 箱内温度不升 | 设定温度低 | 调整设定温度 |
|  | 电加热器坏 | 换电加热器 |
|  | 控温仪坏 | 换控温仪 |
|  | 温度传感器松动 | 拧紧温度传感器接头 |
| 设定温度与箱 内温度误差大 | 温度传感器坏 | 换温度传感器 |
|  | 设定温度与传感器 测定值有误差 | 调整过程值偏差数 |
| 超温报警异常 | 设定温度低 | 调整设定温度 |
|  | 控温仪坏 | 换控温仪 |
| 真空抽不上 | 面板上放气阀未关 | 关放气阀 |
|  | 面板上真空阀未打开 | 打开真空阀门 |
|  | 真空泵抽气管未接好 | 接好管道 |
|  | 真空泵坏 | 调换真空泵 |
|  | 箱门未关紧 | 关紧箱门 |
|  | 箱门密封圈坏 | 调换密封圈 |
|  | 面板上真空表坏 | 调换真空表 |

真空干燥箱

装 箱 单

| 序 号 | 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设 备 | 1台 |  |
| 2 | 使用说明书 | 1份 |  |
| 3 | 合格证 | 1份 |  |
| 4 | 质量保修卡 | 1份 |  |
| 5 | 搁 板 | 2块 |  |

上海博迅实业有限公司

上海博迅实业有限公司医疗设备厂

SHANGHAI BOXUN INDUSTRY & COMMERCE CO．，Ltd MEDICAL EQUIPMENT FACTORY

总部销售地址：上海市中山北路198号 (申航大厦) 9层

总部电话：021-56980111               传真：021-56303876

销售部：021-56980111转各分机

生产基地：上海市松江区泖港镇中强路28号

总机：021-57866102        　　　　　传真：021-57866198

售后服务电话：021-57866322  　　　　021-57866248

售后服务传真：021-57866155

邮编：201607

网址：www.boxun.com.cn

E-mail：bx99123@163.com