前  言

本厂专业生产的旋涡牌磁力搅拌器有悠久的历史，现已有单搅拌、加热、恒温、多工位、双向搅拌、大功率等各种功能，多种型号，自成系列，能满足用户的不同需要，是适用于化工、医疗、教研、教学生产领域的理想实验仪器和生产设备。

2X15-3型    恒温磁力搅拌器

使用说明

一．概况：

该恒温磁力搅拌器的控温由台面温度与液体温度都没有到达设定值才能升温，台面温控与液体温度各有一个控温系统分别控制一个可控硅与一个固态继电器，所以不会失控，很安全。

二．主要参数

电    源：AC220V  ±10％  50Hz          工作方式：连续

最大搅拌容量：10L　               　    加热功率：800W

搅拌转速：0～1700r/min                   电机转矩：80mN·M

台面温度设定：室温～350℃               台面尺寸：Φ170mm

控温精度：±1℃                         液体内传感器温度设定：0℃～250℃

传感器分度号：PT100                     重量：3.8kg

外形尺寸：330×195×125mm（不包括表杆）

三．搅拌：接上电源，开启电源开关，调节调速旋钮。

四．温度设定控制：

1、把温度传感器固定好，让探头顶头碰到浴锅底平面上，再把插头插在机身后的插座内。

2、温度设定：a点按温度键，左边显示屏上行为sp，b左右旋转温度键，改变下行数字，调到所要求的温度，c再点按温度键，上行为容器内传感器测得的温度，下行为设定的温度。

3、台面温度设定：设定灯亮时在左边显示屏的数字为台面温度设值，调节台面温度旋钮。一般台面温度设定在液体温度设定值的2倍左右，液体大者台面设定数可高点。在实际工作中，可一直在设定位置，如要看台面温度，可按下按键，设定灯灭，测量灯亮，显示屏上数值就是台面温度。

4、如不要加热，只要把台面温度旋钮调到0即可。

五、提示：

1、 在恒温时需要过夜连续工作，为了安全，请按一下按键到测量位置。查看当前台面温度，再点一下按键到设定位置，调整台面温度旋钮让设定值与当前台面温度一样。（也可以改变台面温度旋钮看左边显示窗内加温指示灯处在亮暗交叉点即可。）

2、右边显示屏若数码管上半边显示“□□□□”则说明传感器断路，若数码管下半边显示“□□□□”则说明传感器短路，蜂鸣器都会响，报警灯亮，请检查传感器或更换传感器。

3、电源插必须有可靠的接地。

4、加热盘在工作时温度很高，电源线、温度传感器引线应远离,手、身体更不能触碰。

六．附件：电源线1根，搅拌子1套，长短表杆各1根，温控传感器1个（分度号PT100铂电阻），温度传感器支架1个。

上海司乐仪器有限公司

厂址：上海市闵行区金都路788号

电话：021-33505408     33504110

传真：021-33505408

邮编：201108

网址：www.sh-sile.com.cn