前    言

本公司专业生产的旋涡牌磁力搅拌器有较悠久的历史，现已有单搅拌、加热、恒温、多工位、双向搅拌、大功率等各种功能，多种型号，自成系列，能满足用户的不同需要，是适用于化工、 医疗等科研、教学、生产领域的理想实验仪器和生产设备。

84－1A型（四工位）  磁力搅拌器

使 用 说 明

一、概况：

该磁力搅拌器有四个搅拌工位，四个搅拌工位可同时使用，也可单独使用，四个工位均分别调速。

二．主要参数

电      源     AC220V±10%              工 作 方 式    连续

最大搅拌容量   1000ml×4                  电 机 转 矩    12.5 m.N·M

搅 拌 转 速    100~1300r/min               外 形 尺 寸    290×280×90mm

三．使用方法

1．试运转：  在使用前，先进行空载试运转；接上电源，开启电源开关，顺时针调节调速旋钮，细听可听到电机由慢到快的转动声。如有其它异常响声，必须查明原因。排除后才可使用。

2．搅拌运行：将机器放平，把存有容夜的容器放在工作台（即电炉）中心，容器中放入适当搅拌子一个，（必须使其吸入中央，平底容器用圆柱形搅拌子，球形容器用纺棰搅拌子）即可开机运转。容器不可是铁以及与磁性有关材料制成，底厚不应大于10mm，且应平滑。搅拌转速应由慢到快逐步加速，加速太快容易使搅拌子逃脱。如搅拌子不在容器中央，可先开一下搅拌器，使其空转一下即关机，搅拌子会自动吸入中央。

3．仪器使用完毕后，拔掉电源，清洁外表，待冷却后妥善保管。

4．注意事项：电源必须有可靠接地；容器内溶液不能装得过满，以免搅拌时溢出。

四．附件：

搅拌子3个×4包。

上海司乐仪器有限公司

厂址：上海市闵行区金都路788号

邮编：201108

电话：021-33505408     021-33504110

传真：021-33505408

网址：http://www.sh-sile.com.cn