前    言

本厂专业生产的旋涡牌磁力搅拌器有悠久的历史，现已有单搅拌、加热、恒温、多工位、双向搅拌、大功率等各种功能，多种型号，自成系列，能满足用户的不同需要，是适用于化工、医疗等科研、教学、生产领域的理想实验仪器和生产设备。

85－2型  加热磁力搅拌器

使用说明

一. 概况

该机是我厂设计生产的大功率磁力搅拌器，采用专用的直流无刷电机，具有转矩大，无电磁干扰、搅拌力强，自动加热等特点。

二. 主要参数

电    源：AC220V±10%                      工作方式：连续

最大搅拌容量： 5000ml                       加热功率：300W

搅拌转速：100~2000r/min                       电机转矩：25mN·M

控温精度：±1℃                              控温范围：室温~100℃

外形尺寸：250×145×130mm  (不包括表杆)      重量：2.7kg

三. 使用方法

1.将仪器放平，把存有溶液的容器放在仪器圆盘（即电炉）中心，容器中放入适当的搅拌子一个，平底容器用圆柱形搅拌子，球形容器用纺锤形搅拌子，容器不可是铁磁性材料制成，如容器太重，还需加以支撑，以免仪器变形影响使用。

2.插上电源，开启电源开关，电源指示灯亮，将调速旋钮顺时针旋1/3，开启搅拌开关，搅拌指示灯亮，仪器开始工作，用户可根据需要调节搅拌速度，调速时必须逐步加速或减速。

3.如溶液在搅拌的同时需要加温，可将二芯插头（随机附件）插入机后的温度表插孔，升温指示灯亮，电炉发热，加热功率由调温旋钮调节，顺时针旋至最大时，本机的加热功率为400W，逆时针旋至最小时，在20W以内。

4.如液溶需要自动恒温时，用户需自配电接点水银温度计，将其两引线焊接在二芯插头上（焊接时两线头不能相碰），并将其插入溶液，用试管夹固定在表杆上，温度计不能碰到旋转的搅拌子，设定温度后可达到自动恒温。

由于电炉有热惯性，在设定温度较低的溶液较少时，温度上升至设定温度，电炉已断电（此时升温指示灯已熄灭）,但溶液温度仍可能有所上升，影响控温精度，此时可适当调低加热功率。（注：电接点水银温度计系玻璃仪器，极易碎，且市场上较易购买，故本机不作随机附件）

5.仪器使用完毕后，拔掉电源，清洁外表，待冷却后妥善保管。

6.注意事项：电源必须有可靠接地；容器内溶液不能装得过满，以免搅拌时溢出；该机不能单独作电炉使用；

四. 附件：搅拌子三个，长、短表杆各一根，二芯加热插头一个

上海司乐仪器有限公司

厂址：上海市闵行区金都路788号

电话：021-33505408     33504110

传真：021-33505408

邮编：201108

网址：www.sh-sile.com.cn