前    言

本厂专业生产的旋涡牌磁力搅拌器有较悠久的历史，现已有单搅拌、加热、恒温、多工位、双向搅拌、大功率等各种功能，多种型号，自成系列，能满足用户的不同需要，是适用于化工、 医疗等科研、教学、生产领域的理想实验仪器和生产设备。

90－1型  磁力搅拌器

使用说明

该磁力搅拌器是我厂生产的大容量磁力搅拌器，结构坚固，采用直流三相电机驱动，搅拌力强，转速平稳，性能稳定，可连续工作。

一．主要参数

电       源  AC220V±10%

工 作 方 式  连续

搅 拌 转 速  50~1800r/min

电 机 功 率  40W

最大搅拌容量 20000ml

外 形 尺 寸  308×303×90mm

二．使用方法

1．试运转    在使用前，先进行空载试运转；接上电源，开启电源开关，指示灯亮，顺时针调节旋钮，细听可听到电机由慢到快的转动声。如有其它异常响声，必须查明原因。排除后才可使用。

2．搅拌运行    把本机放平，将装有溶液的容器放在本机正中，把搅拌子放入容器，必须使其吸入中央）即可开机运转，（注：容器不可是铁磁性材料制成，底厚不应大于10mm，且应平滑。）搅拌转速应由慢到快逐步加速。如搅拌子不在容器中央，可先开一下搅拌器，使其空转一下即关机，搅拌子会自动吸入中央

3．注意事项：电源必须有可靠接地：容器内溶液不能装得过满，以免搅拌时溢出：容器的重量不能集中在本机中心点上。

三．附件：

搅拌子一个，电源线一根。

上海司乐仪器有限公司

厂址：上海市闵行区金都路788号

电话：021-33505408     33504110

传真：021-33505408

邮编：201108

网址：www.sh-sile.com.cn