前    言

本公司专业生产的旋涡牌磁力搅拌器有较悠久的历史，现已有单搅拌、加热、恒温、多工位、双向搅拌、大功率等各种功能，多种型号，自成系列，能满足用户的不同需要，是适用于化工、 医疗等科研、教学、生产领域的理想实验仪器和生产设备。

90－1B型  磁力搅拌器

使用说明

一、概况：该恒温磁力搅拌器采用直流无刷三相电机。转矩大，转速平稳，加热恒温采用设定和测量温度数字显示基础上，增设了台面温度设定控制，这一改进能大大克服加热时温度过冲现象。转速数显由脉冲计数，计数精确。

二．主要参数

电    源：  AC220V±10% 50Hz           工作方式：连续

最大搅拌容量：20000ml                  加热功率：2000W

搅拌转速：50～1700r/min                电机功率：40W

控温精度：±1℃                        控温范围：0～250℃

台面温度设定：室温～330℃               台面尺寸：φ300mm

液体内传感器温度设定：5℃～250℃        外形尺寸：350×350×200mm(不包括表杆)

三．使用方法

搅拌运行：把存有溶液的容器放在工作台（即电炉）中心，容器中放入适当搅拌子一个，（必须使其吸入中央，平底容器用圆柱形搅拌子，球形容器用纺棰搅拌子）即可开机运转。容器不可是铁以及与磁性有关材料制成，底厚不应大于10mm，且应平滑。调节调速旋钮到ON，搅拌转速应由慢到快逐步加速，加速太容易使搅拌子逃脱。如搅拌子不在容器中央，可先开一下搅拌器，使其空转一下即关机，搅拌子会自动吸入中央。

四．加热温度控制：

1.把温度探头放入容器内溶液中，把探头引线连接到机后身的插座内。

2.温度设定：先把设定测量按键开关按弹出，即设定位置，再调节温度设定旋钮，显示屏显示的是您调节的设定温度。台面温度设定：可根据对加热容量和温度来设定。对加热温度低容量小者设定在较低台面温度，对加热大温度较高者设定高的台面温度。

3.加热温度测量：把设定测量按键开关按平，即测量位置，显示屏显示的是从探头测得的温度，档台面温度和探头测到的温度都没有达到设定温度时才加热，只要有其中一个温度达到加热为停止。所以如不要加热，只要把台面温度旋钮调到O即可，数字显示屏的数据是探头设定温度，和测量温度。

4.在加热控温时，容器密闭，不能使用探头时，只要拔掉探头插头，即自动转入台面温度，设定和测量的显示，操作同上。

五．附件：搅拌子1个，长标杆1根，短标杆2根，温控传感器1个。（分度号PT100铂电阻）传感器支架1个

上海司乐仪器有限公司

厂址：上海市闵行区金都路788号

电话：021-33505408   33504110

传真：021-33505408

邮编：201108

网址：www.sh-sile.com.cn