前  言

本厂专业生产的旋涡牌磁力搅拌器有悠久的历史，现已有单搅拌、加热、恒温、多工位、双向搅拌、大功率等各种功能，多种型号，自成系列，能满足用户的不同需要，是适用于化工、医疗、教研、教学生产领域的理想实验仪器和生产设备。

96-2型    磁力搅拌器

使用说明

本公司生产的96-2型磁力搅拌器采用了以下多项新技术：

1.采用了不锈钢外壳，新型开关电源，自行研制成功的大功率直流无刷三相电机作为驱动电机。该电机具有无火花、效率高、力矩大、温升低，对于低至高粘度液体都能搅拌混合的特点，特点适用于灯具，灯管制造企业长时间三班倒连续工作的情况。该机在磁力搅拌器上的应用是国内生产磁力搅拌器行业的独创。

2.采用强磁力磁钢，搅拌力特强。使其一次能搅拌更多的介质，节约了人力，物力，提高了生产效率。

3.转速数显采用转动一转，发出三个脉冲来计数，所以转速显示真实正确。

一．主要参数

电    源：AC220V  ±10％             工作方式：连续

最大搅拌容量50000ml　               　 搅拌功率：100W

搅拌转速：50~1500r/min                  外形尺寸：410×400×115mm

二．使用方法

1．试运转    在使用前，先进行空载试运转；接上电源，开启电源开关，顺时针调节调速旋钮，细听可听到电机由慢到快的转动声。如有其它异常响声，必须查明原因。排除后才可使用。

2．搅拌运行：将机器放平，把存有溶液的容器放在工作台中心，容器中放入适当搅拌子一个，即可开机运转。容器不可是铁以及与磁性有关材料制成，底厚不应大于10mm，且应平滑。搅拌转速应由慢到快逐步加速，加速太快容易使搅拌子逃脱。如搅拌子不在容器中央，可先开一下搅拌器，使其空转一下即关机，搅拌子会自动吸入中央。

3．注意事项：电源必须有可靠接地；容器内溶液不能装得过满，以免搅拌时溢出；该机不能单独用加热部分；容器的重量不能集中在本机中心点上。

4.当搅拌子用久了磨损太多，出现较大平面时，清更换新的搅拌子，不然机器要损坏，不能正常工作。

三．附件：搅拌子1个

上海司乐仪器有限公司

厂址：上海市闵行区金都路788号

电话：021-33505408     33504110

传真：021-33505408

邮编：201108

网址：www.sh-sile.com.cn