前  言

本厂专业生产的旋涡牌磁力搅拌器有悠久的历史，现已有单搅拌、加热、恒温、多工位、双向搅拌、大功率等各种功能，多种型号，自成系列，能满足用户的不同需要，是适用于化工、医疗、教研、教学生产领域的理想实验仪器和生产设备。

B11-1型    恒温磁力搅拌器

使用说明

一．概况：

该恒温磁力搅拌器采用直流三相电机恒速控制所以搅拌性能更好，特别在低速可以在20转/分启动运行。

二．主要参数

电    源：AC220V  ±10％  50Hz      工作方式：连续

最大搅拌容量：5000ml　                加热功率：600W

搅拌转速：0~1800r/min                   电机转矩：40mN·M

台面尺寸：Φ140mm                    台面安全温度：330℃

台面控温范围：室温~330℃                重量：3.3kg

外形尺寸：280×160×110mm（不包括表杆）

三．使用方法

搅拌运行：把存有溶液的容器放在工作台（即电炉）中心，容器中放入适当搅拌子一个，（必须使其吸入中央，平底容器用圆柱形搅拌子，球形容器用纺棰搅拌子）即可开机运转，开关在机身左侧面。容器不可是铁以及与磁性有关的材料制成，底厚不应大于10mm，且应平滑。调节调速旋钮搅拌转速应由慢到快逐步加速，加速太快容易使搅拌子逃脱。如搅拌子不在容器中央，可先开一下搅拌器，使其空转一下即关机，搅拌子会自动吸入中央。

注意事项：电源必须有可靠接地；容器内溶液不能装得过满，以免搅拌时溢出；该机不能单独作电炉使用；

四．附件：电源线1根，搅拌子1套，长短表杆各1根。

上海司乐仪器有限公司

厂址：上海市闵行区金都路788号

电话：021-33505408     33504110

传真：021-33505408

邮编：201108

网址：www.sh-sile.com.cn