B13-3型  智能恒温数显定时磁力搅拌器

使

用

说

明

书

上 海 司 乐 仪 器 有 限 公 司

厂址：上海市闵行区金都路788号

电话：021-33505408  33504110       传真：021-33504110

邮编：201108                       网址：www.sh-sile.com

前  言

本厂专业生产的旋涡牌磁力搅拌器有悠久的历史，现已有单搅拌、加热、恒温、多工位、双向搅拌、大功率等各种功能，多种型号，自成系列，能满足用户的不同需求，是适用于化工、医疗、教研、教学生产领域的理想实验仪器和生产设备。

B13-3型  智能恒温数显定时磁力搅拌器

使用说明

一.概况

该智能恒温数显定时磁力搅拌器采用直流三相无刷电机驱动。控温采用智能Pid方式自动控温，台面温度、液体温度均可设定、控制、显示。电子定时，精度高。定时时间长达9999分钟。具有温度、转速、双数显功能。

二.主要参数

电    源：AC220V±10％              定时时间：0—9999min  (min/级）

最大搅拌容量：5000ml                台面控温精度：±0.5℃

搅拌转速：50~1400r/min  (10r/级)      液体控温精度：±0.5℃

电机转矩：40mN.M                   台面尺寸：Φ140mm

加热功率：600W                     传感器分度号：PT100

台面温度：室温~350℃                外形尺寸：280×160×100mm

液体温度：0~250℃                   重量：3.3kg

三.指示灯和按键说明

显示器：显示温度和转速或根据仪表状态显示各类提示符；显示器上行显示温度，下行显示转速，此时为标准状态；

加热灯：按下温度按键开启温度运行后，运行灯亮，有加热输出时加热灯亮；

报警灯：当加热盘温度超过AP值时常亮，加热关闭，切断加热回路，蜂鸣器报警；

运行灯：当进行自整定时闪亮，当开启加热运行后常亮；

四.操作方法

1、将随机配件中的表杆旋入仪器右上角的螺纹孔内，固定好传感器支架。

2、将仪器放置平稳后，插入温度传感器插头并旋紧上面的锁紧螺母，接上电源线。

3、把盛有溶液的容器放在工作台（黑色电炉盘）中心，容器中放入适当搅拌子一个（平底容器用圆柱形搅拌子，球形容器用纺锤形搅拌子。容器不可是铁以及与磁性有关的材料制成，底厚不应大于10mm。），调整温度传感器高度，使之放入溶液中10mm以上，保证温度传递正确性。

4、打开仪器左边的电源开关，显示器数码管和所有显示灯亮，数秒后进入标准显示状态。

5、转速键：旋一下进入修改转速设定值，左旋为减，右旋为加，设定好后，点按开启转速，再点按关闭转速。

6、温度键：旋一下进入修改温度设定值，左旋为减，右旋为加。设定好后，点按温度键启动加热，此时运行灯、加热灯都亮。再次点按温度键，停止加热，运行灯、加热灯都灭。

7、定时时间设定：长按温度键，，LK提示符和数字“0”，放开点按。第一次点按温度键， rT显示时间运行值、OFF为无时间设定，一直运行； 第二次点按温度键，T2显示当前电炉盘上的温度；第三次点按温度键，ST为定时时间设定，设定时间需旋转温度键，改变数字0~9999，如定时时间为“0”时一直运行，运行时间为1-9999分钟；第四次点按温度键，退出设定，进入标准状态。定时时间是到达设定温度开始计时；当到达所设定的时间时，转速和加热同时关闭。

8、台面温度设定：因用户使用的特殊性，当液体温度无法检测时，可采用台面温度控制。操作方法，拔掉传感器插头就自动转入内置台面中的温度传感器，台面温度设定与液体温度设定同样操作。

9、查看设定转速：轻微转动转速键，数字显示原设定转速，旋转转速键可改变原来设定的转速。

10、查看设定温度：轻微转动温度键，数字显示原设定温度，旋转温度键可改变原来设定的温度。

11、查看定时过多少时间：操作同7，显示的数字就是剩余的时间。

六.注意事项

1、若数码管上半边显示“□□□□”则说明传感器断路，若数码管下半边显示“□□□□”则说明传感器短路，蜂鸣器响，按任意键消音；如果出现上述情况请仔细检查传感器，或更换传感器。

2、在点按温度键或转速键时，应点按在旋钮中心位置，且不能有转动现象，否则会造成操作失误。在操作时。

3、电源插座必须有可靠接地；

4、本机在使用时，容器中液体不能太满，以免搅拌时溢出；

5、加热盘在工作时温度很高，电源线、温度传感器引线等应远离，更不能接触；

6、断电后方可清洗，显示器上的污渍用软布或棉纸擦拭。

七.附件

电源线1根，搅拌子1套，长短表杆各1根，温度传感器1个，温度传感器支架1套。