HW18-2型磁力搅拌器使用说明书

前  言

本厂专业生产的旋涡牌磁力搅拌器有悠久的历史，现已有单搅拌、加热、恒温、多工位、双向搅拌、大功率等各种功能，多种型号，自成系列，能满足用户的不同需求，是适用于化工、医疗、教研、教学生产领域的理想实验仪器和生产设备。

一.概况：该红外智能磁力搅拌器是取代电热套、油浴锅等老式加热方式。控温采用Pid自动控温，加热采用红外线辐射，有微晶玻璃隔联，使用更加安全，控温更精确，温冲小，使用寿命更长，搅拌转速能恒速，低速50r/min也很恒定，以10r/min一级递增，转速显示很正确。定时时间长达9999分钟，具有温度、转速双显示。

二.主要参数

电    源：AC220V±10％                控温范围：室温~280.0℃

搅拌容量：10~500ml                    控温精度：±0.1℃（测温的液体要搅拌）

搅拌转速：50~1500r/min                  传感器分度号：PT100

电机转矩：40mN.M                      定时时间：0—9999min  (min/级）

加热功率：400W                        保护温度：超温10℃

外形尺寸：280×160×140mm             重量：3.3kg

三.指示灯和按键说明：显示器：显示温度和转速或根据仪表状态显示各类提示符；显示器上行显示测量温度，下行显示测量转速，此时为标准状态；

加热灯：按下温度按键开启温度运行后，运行灯亮，有加热输出时加热灯亮；

报警灯：当加热盘温度超过设定温度+10℃时常亮，继电器保护动作，切断加热回路，蜂鸣器报警；

运行灯：当进行自整定时闪亮，当开启加热运行后常亮；

四.操作方法

1、将随机配件中的表杆旋入仪器右上角的螺纹孔内，固定好传感器支架。

2、将仪器放置平稳后，插入温度传感器插头并旋紧上面的锁紧螺母，接上电源线。

3、把盛有溶液的容器放好，容器中放入适当搅拌子一个，球形容器用纺锤形搅拌子。调整温度传感器高度，使之放入溶液中10mm以上，

保证温度传递正确性。

4、打开仪器左边的电源开关，显示器数码管和所有显示灯亮，数秒后进入标准状态。

5、转速键：旋动进入修改转速设定值，左旋为减，右旋为加，设定好后，到标准状态，点按开启转速，再点按关闭转速。

6、温度键：旋动进入修改温度设定值，左旋为减，右旋为加。设定好后，到标准状态，点按温度键启动加热，此时运行灯亮、在加热时加热灯亮。在运行灯亮时，设定温度锁定，不能改变设定温度值，再次点按温度键，停止加热，运行灯、加热灯都灭。这时才能设定温度。

7、定时时间设定：长按温度键，，LK提示符和数字“0”，放开。再一次点按温度键， rT显示定时已运行时、OFF为无时间设定，一直运行； 第二次点按温度键，T2显示当前台面温度；第三次点按温度键，ST为定时时间设定，设定时间需旋转温度键，改变数字0~9999，如定时时间为“0”时一直运行，运行时间为1-9999分钟；第四次点按温度键，退出设定，进入标准状态。在每次开机时，定时都关闭的，要定时每次开机后设定。定时指:a测量温度到达设定温度才开始计时，到达定时时间；加热和搅拌同时停止，如果单加热定时溶液内不放搅拌子，但搅拌转速开在500转左右，这对仪器散热有利。B如果不加热要定时搅拌，可把设定温度设定在低于测量温度，再点按温度键和转速键即可。

8、查看设定转速：轻微转动转速键，数字显示原设定转速，旋转转速键可改变原来设定的转速。

9、查看设定温度：转动温度键，数字显示原设定温度。

10、查看定时过多少时间：操作同7，显示的数字就是恒温了多少时间。

六.注意事项：

1、若数码管上半边显示“□□□□”则说明传感器断路，若数码管下半边显示“□□□□”则说明传感器短路，蜂鸣器响，按任意键消音；如果出现上述情况请仔细检查传感器，或更换传感器。

2、在点按温度键或转速键时，应点按在旋钮中心位置，且不能有转动现象，否则会造成操作失误。

3、电源插座必须有可靠接地；

4、本机在使用时，容器中液体不能太满，以免搅拌时溢出；

5、断电后方可清洗，显示器上的污渍用软布或棉纸擦拭。

6、如要求改变工作模式：（1）上电运行（2）电机反转（3）定时时间到后搅拌停止恒温控制（4）温度不要小数（5）自整定。

来电咨询：021-33505618

七.附件：电源线1根，搅拌子1套，长表杆1根，温度传感器1个，温度传感器支架1套，烧瓶夹1个,十字接1个.

上 海 司 乐 仪 器 有 限 公 司

厂址：上海市闵行区金都路778号  电话：021-33505408  33504110 传真：021-33504110  网址：www.sh-sile.com