前  言

本厂专业生产的旋涡牌磁力搅拌器有悠久的历史，现已有单搅拌、加热、恒温、多工位、双向搅拌、大功率等各种功能，多种型号，自成系列，能满足用户的不同需要，是适用于化工、医疗、教研、教学生产领域的理想实验仪器和生产设备。

S10－3型    恒温磁力搅拌器

使用说明

一．概况：

该恒温磁力搅拌器在原数字设定和测量温度数字显示基础上，由原来调节加热功率改为台面温度设定与控制，这一改进能大大克服加热时温度过冲现象。转速数显采用脉冲来计数，所以转速显示真实正确。

二．主要参数

电    源：AC220V  ±10％  50Hz        工作方式：连续

最大搅拌容量：10000ml　                 加热功率：800W

搅拌转速：50~1700r/min                   电机转矩：80mN·M

控温精度：±1℃                        台面尺寸：Φ170mm

液体内传感器温度设定：0℃~250℃        外形尺寸：330×190×125mm（不包括表杆）

台面温度设定：室温~350℃                台面安全保护温度：400℃

三．使用方法

搅拌运行：把存有溶液的容器放在工作台（即电炉）中心，容器中放入适当搅拌子一个，（必须使其吸入中央，平底容器用圆柱形搅拌子，球形容器用纺棰搅拌子）即可开机运转。容器不可是铁以及与磁性有关的材料制成，底厚不应大于10mm，且应平滑。搅拌转速应由慢到快逐步加速，加速太快容易使搅拌子逃脱。如搅拌子不在容器中央，可先开一下搅拌器，使其空转一下即关机，搅拌子会自动吸入中央。

四．加热温度控制：

1．把温度探头放入容器内溶液中，把探头插头插入机身后插座内。

2．温度设定：先把设定测量按钮向下按，即设定位置，再调节温度设定旋钮，显示屏显示的是您调节的设定温度。台面温度设定：可根据对加热容量和温度来设定。对加热温度低容量小者设定在较低台面温度，对加热量大温度较高者设定高的台面温度。

3．加热温度测量：把按钮再按一次，上按键弹起来，即测量位置，显示屏显示的是从探头测得的温度，当测得的温度低于设定的温度，电炉罩加热升温，指示灯亮；当测得的温度达到设定温度时或台面温度到达台面设定温度时，加热关闭，升温指示灯灭，当温度下降到低于设定温度，加热升温，升温指示灯又亮，反复动作，温度恒定位置。注意事项：测温传感器放置在液体中最少要求大于20毫米，液体量少时，可把传感器斜放在容器中尽可能传感器与液体接触面大。否则测量温度为低，控温不准确。

4.在加热控温时容器密闭不能使用探头时，只要拔掉探头插头，即自动转入台面温度，设定和测量的显示。

5．如不要加热，只要把台面温度旋钮调到O即可。

五．附件：搅拌子1套，长短表杆各1根，温控传感器1个（分度号PT100铂电阻），传感器支架1个。上海司乐仪器有限公司

厂址：上海市闵行区金都路788号

电话：021-33505408     33504110

传真：021-33505408

邮编：201108

网址：www.sh-sile.com.cn