TY98-1型恒温磁力搅拌器使用说明书

- 概括：TY98-1型是在X98-1型基础上改进：1、电机原单相改为三相，控制转速采用闭环，所以电机工作在恒速状态，低速可在50转/分。2、机壳面板采用不锈钢，高度降低25mm。3、原测温用水银导电温度计，现采用PT100温度传感器，控温采用PID方法，控温达到0.5级。4、增加了加热定时。5、增加了调压器。

- 主要参数

电    源：AC220V±15％              控温范围：室温~250.0℃

最大搅拌容量：10L                   控温精度：±0.5℃（测温的液体要搅拌）

搅拌转速：50~1800r/min               温度分辨率：0.1℃

电机转矩：80mN.M                   传感器分度号：PT100

外接加热功率：1000W 以内            定时时间：1—9999min  (min/级）(出厂没设置定时)

外形尺寸：230×160×90mm           重量：3.5kg

调压范围：0-100%

- 操作方法

- 在第一次使用时，先不要插外加热器，把搅拌的容器、外加热器、搅拌子、温度传感器放置好，转速旋钮调到0位，连接电源线，开关向上拨，约4秒钟后显示屏进入标准状态，上排是传感器测量到的温度值，下排设定值。这时可设定所要的温度，按温度键，上排显示SP，旋钮左旋或右旋，改变下排显示为所需要的设定温度，再按温度键退出设定，返回标准界面。

- 调节调压范围，如果加热器功率在1000W设定温度需要100℃左右的，可调节在40%左右。如发现温度过冲可把百分比调低一点，发现温度上不去，百分比可调高一点。

- 提示

- 如不要加热，设定温度调到测量温度，同时把%旋钮关闭，升温指示灯不亮不加热。

- 显示屏PV若显示“□□□□”则说明传感器开路或传感器没连接到机器上，显示屏PV若显示“□□□□”则说明传感器短路，发出报警。

- 传感器没放到容器在2分钟内测不到0.5度的升温报警停止加热显示E03。

- 使用中容器漏油，传感器测到的温度下降，在2秒温度下降1度，报警停止加热显示E01。

- 使用中超过设定温度15度或超过量程，报警停止加热显示E02。

- 在夜间无人时，可调到30%以下，只要能恒温就可以。注：报警时操作温度钮可关闭蜂鸣器。

- 传感器放置位置最好离加热环1厘米左右。

- 在使用中一定要连接加热器，观察加热指示灯，可辨别仪器是否正常。a、当百分比旋钮关闭时，加热指示灯不亮，打开百分比旋钮时加热指示灯亮，继续旋转百分比旋钮加热指示灯闪亮，一直到常亮，加热指示灯发光亮度逐渐增亮，正常。b、设定温度快到达时，加热指示灯有间断的闪亮为正常，如加热指示灯常亮或常闪亮，该机有故障，需要报修。

五．附件：电源线1根，搅拌子1个，表杆1根，温控传感器1个（分度号PT100铂电阻），温度传感器支架1个。

上海司乐仪器有限公司

厂址：上海市闵行区金都路788号

电话：021-33505408     33504110

传真：021-33505408

邮编：201108

网址：www.sh-sile.com.cn