- JY96-IIN  JY88- IIN

- 超声波细胞粉碎

- 使

- 用

- 说

- 明

- 书

- 宁波新芝生物科技股份有限公司

地址：宁波市高新技术区木槿路65号    邮编:315013

- 电话：0574-87134807  87133995

- 传真：0574-87113393

网址：www.scientz.com    E-mail:zhf@scientz.com

- 概况：

- 超声波细胞粉碎机是一种利用强超声在液体中产生空化效应，对物质进行超声处理的多功能、多用途的仪器，能用于多种动植物组织、细胞、细菌、芽胞菌种的破碎，同时可用来乳化、分离、匀化、提取、脱气、消泡、清洗及加速化学反应等等。被广泛应用于生物化学、微生物学、药物化学、表面化学、物理学、动物学等领域的教学、科研与生产。

二、技术参数：

(1)工作频率范围：20-25KHz，频率自动跟踪；

发生器输出功率：

JY96-ⅡN :150W（max）

JY88-ⅡN :250 W（max）

(2)功率调节范围：

JY96-ⅡN : 20-150W连续可调

JY88-ⅡN : 20-250W连续可调

(3)时间控制精度：10%.

- (4)工作时间设定：1—99分，数码显示。

- 超声间隙、工作时间设定：1—99%（脉冲调时间比）；

(5)变幅杆末端直径：

- JY96-ⅡN型：Φ2、Φ3、Φ6任选

- JY88-ⅡN型：Φ2、Φ3、Φ6、Φ8任选

(6)工作电压：220V/AC±5%，50Hz

(7)工作环境：室内0-40℃，RH80，760±30mmHg

(8)外形尺寸：

- 发生器：220×280×400mm

- 隔音箱：250×270×470mm

(9)重量：发生器约      12kg

三、工作原理：

- 本机由超声波发生器和超声波换能器组件两大部分组成。

- 超声波发生器（电源）是将220V/AC，50HZ的市电变为20-25KHz，约600V的交变电源并以适当的阻抗与功率匹配，来推动换能器工作，作纵向机械振动，振动波通过浸入在样品溶液中的钛合金变幅杆产生空化效应，激发介质里的生物微粒剧烈振动，以达到破碎细胞之目的。

- 超声波发生器（电源）是由变频系统、开关电源、功率放大器、时间控制器、

- 频率跟踪器、功率调节器、功率检测装置、保护装置等组成。并采用锁相环自动

- 频率跟踪技术，有效地延长了变幅杆的使用寿命，具有体积小，重量轻，机电能

- 转换效率高等特点，其工作框图见图一。

- 自动频率跟踪技术包括限幅取样，预选频移相网络及锁相环技术，能使机器

- 稳定的工作在最佳的共振频率上。功率电路为半桥式开关电路。

- 时间控制采用标准时基电路8421码开关设定，数字显示定时时间，以确保

- 其稳定性。功率调节采用外压式线性调节电路能使电路简单可靠，调节效果显著。

- 输出功率由指针式功率表指示。

- 电源Ⅱ为300V，由市电整流及滤波后直接得到。

- 电源Ⅰ、Ⅲ分别为24V及＋12－5V，由一个变压器提供。

- 换能器组件由换能器、变幅杆及支架组成。换能器是利用压电陶瓷片的压电效应，将超声波发生器输出的超声频交变电源转换成纵向振动的机械能，变幅杆的作用是聚能变幅。放大了幅度的振动能由变幅杆末端以冲击波的形式射入液体中，使样品产生空化爆破效应，从而进行破碎乳化等超声处理。

- 四、仪器功能键说明：

本机由超声波发生器（电源）与换能器组件两个分体组成，中间与专用电缆连通，使机器灵活方便。

- 变幅杆可根据不同的用途选用。本机配带一支变幅杆，可选购的规格有Φ⒉、Φ3、Φ6、Φ8。本机带有专用扳手，用于更换变幅杆。

- 警告：变幅杆插入液面在10—15mm之间，样品多时，变幅杆末端离容器底部最好大于30mm，严禁在变幅杆末端没有插入液体时空打。

面板及背面板示意图:

| 名称 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 1．功率显示 | 指示发射功率（W） |
| 2．超声指示 | 指示灯亮为超声工作时间。 |
| 3．时间显示 | 此显示窗所显示的是用户所设定的全程时间，待全程时间过后，此显示窗显示全程时间并停止工作，报警告知工作结束，提醒使用者关机或重新启动。 |
| 4．间隙指示 | 指示灯亮为超声停时间。 |
| 5．工作复位 | 工作复位键即为超声启动键，按此键超声开始工作。 |
| 6．报护复位 | 当机子出现过载时此键指示灯亮，超声波停止工作，排除故障后按此键解除 |
| 7．置数 | 设置总工作时间。 |
| 8．脉冲 | 调节超声与间隙之间的占空比。 |
| 9．调功 | 调节超声功率大小。 |
| 10．变幅杆选择开关 | 根据探头大小，选择匹配位置。 |
| 11．换能器接口 | 连接换能器专用插头的接口。 |
| 12．5A | 5A保险丝 |
| 13．8A | 8A保险丝 |
| 14．电源开关 | 总电源开关 |
| 15．电源插座 | 220V/AC 50Hz 单相交流电 |

五、使用说明：

(1)用专用的电源线联接发生器背面的15.电源输入接口及市电（220V/AC，50HZ），把换能器组件的信号输入接头与发生器的信号输出换能器接口11联接。即完成了本仪器的安装。

发生器正面右下的9.功率调节旋扭，用来调节本仪器的输出功率大小,输出功率由1.功率表显示。

间隙时间、超声时间由脉冲调节旋扭来调节，总工作时间由8.置数拨码开关来设置。设置好后，按5.工作复位键进入超声工作。

(2)按样品量的多少选择适当的容器（试管或各种烧杯及离心管），固定或按放好后，调节振动系统位置，使变幅杆末端插入样品液面10-15mm并使其在容器的中心位置，不得让变幅杆与容器相接触。变幅杆末端离容器底部一般应大于30mm。量少时，功率开的较小的情况下可小于30mm。

(3)将9.功率调节旋扭向逆时针方向转至最小位置，工作时间、超声时间、间隙时间调至所需的合适时间。（一般工作时间不宜开得过长，且间隙时间应大于工作时间）。上述准备就绪即可按电源开关开机，开机后电源指示灯亮，再按一次保护复位按扭及工作复位按扭，待设定的间隙时间过后，即进入振荡状态，显示屏开始显示工作时间，将功率调节旋扭慢慢向顺时针方向转动，调至所需的功率位置上，以达到理想的工作效果，待设定的工作时间过后，时间显示窗显示所设定的总时间。仪器处于停振状态，如需重复上述实验，可再按5.工作复位键，如不需要重复，应关机（14.电源开关）切断电源。

(4)如在工作时保护指示灯亮（在6.保护复位键上），说明仪器的功率开得太大，而进入保护状态，减少功率，按一次保护复位键及工作复位键，即开始工作。

(5)调换探头时，按探头的规格，相应10.调节变幅杆选择开关（在机箱背面）。

六、注意事项：

(1)严禁在变幅杆未插入液体内（空载）时开机，否则会损坏换能器或超声波发生器。

(2)换能器在支架上要固定牢靠，防止从立柱上突然下滑，变幅杆末端切勿碰撞，防止变形或损伤。

(3)对各种细胞量的多少，时间长短，功率大小，有待用户根据各种不同介质摸索确定，选取最佳值。

(4)用一定时间后变幅杆末端会被空化腐蚀而发毛，可用油石或细什景锉刀锉平，否则会影响工作效果。

(5)功率表显示的数值与电压、变幅杆插入液面深度及负载（被破碎样品的浓度，稠度）有关，电源电压低于220V，变幅杆插入液面深，负载浓度太浓，显示数值可能要稍小，反之稍高。此数据为模拟参数，它的大小不影响超声波发射的实际功率。

(6)本机不需预热，使用应有良好的接地。

(7)在超声破碎时，由于超声波在液体中起空化效应，使液体温度会很快升高，用户对各种细胞的温度要多加注意。建议采用短时间（每次不超过5秒）的多次破碎，同时可外加冰浴冷却。

(8)本机采用无工频变压器的开关电源，在打开发生器机壳后切勿乱摸，以防触电。本仪器性能可靠，一般不易损坏。如有损坏，请与我公司联系。

(9)本机安放在干燥处，不可放置于潮湿、高温、灰尘较多及有腐蚀性气体等地方。

(10)实验表明：短时间的多次工作，比连续长时间工作的效果要好，为防止液体发热，可设定较长的间隙时间，另外，不间断长时间工作容易形成空载，缩短仪器的使用寿命。

七、变幅杆的拆装如图三：

将换能器组件放在有软物体（如毛巾等）的椅子上，将小扳手按放在变幅杆的扳手孔中，再将大扳手按放在换能器的扳手孔，在按放大、小扳手时，必须左右向水平状。

左手拿小扳手，右手拿大扳手，双手同时用力，向下拧为拧松；左手拿大扳手，右手拿小扳手，双手同时用力，向下拧为紧。

如调换变幅杆时，M10螺丝带在变幅杆上，用手将螺丝拧出，然后将螺丝拧到1/2在换能器上，再将所需用的变幅杆拧上，必须拧紧，如发现螺丝在变幅杆上用手不能拧动时，可将带螺丝的变幅杆在木质材料上轻轻地蹬几下即可用手拧动。

八、装箱清单：

- 超声波发生器                                     1台

- 振动系统（换能器组件）                           1只

- 隔音箱                                           1台

- 十字夹（在隔音箱内）                             1只

- 试管夹（在隔音箱内）                             1只

- 电源线插头                                       1根

- 专用扳手（用于拆卸变幅杆）                       1付

- 保险丝                               8A、5A    各2只

- 使用说明书                                        1份

- 合格证                                           1份

- 保修卡                                           1份

- 本所承接美、英、日、德等国制造的超声波细胞粉碎机修理、改装、配变幅杆等业务

- 本所折价收购旧超声波粉碎机，以旧换新