XHF-D高速分散器

(内切式匀浆机)

使

用

说

明

书

宁波新芝生物科技股份有限公司

地址：宁波市科技园区木槿路65号    315013

电话：0574-87134807        87133995

传真：0574-87113393

网址：www.scientz.com　　　E-mail::zhf@scientz.com

一、概述

XHF-D高速分散器，是我单位集日本、西德等生物化学仪器公司之特长而制作的，本仪器可用于生物化学、医学、生物工程、细胞、植物、动物、食品工业、化妆品制造业等实验室。对各种动植物的组织均能达到匀浆和混和作用。在不同的速度下，能破碎不同的细胞膜。用于不相溶的两液相之间的高效分散，乳化和水中微量有机化合物、脂溶物、有机溶媒、可溶性物质的萃取。能对有机物和无机物，动物的细胞，植物等各种各样的物质进行破碎、分散和乳化，经过高速分散后，很少有不纯物质混入的危险，处理时间大大缩短。从而提高了工作的效率，如果调到最低速度，可当作搅拌器使用。

本仪器对速度有较高的控制能力，可以从2800-28000转/分，任意设定，其精度达到90%以上，由于采用的材料经过老化和筛选，故仪器可以连续使用数小时而不发热发烫，为了便于广大用户准确控制破碎、分散、乳化、均化的时间，特在仪器工作台的左面设置了定时开关，便于掌握使用时间。

本仪器结构坚固，操作方便，可以任意调节刀具与台面距离，另外整机配有三把大小不同的刀具以用在不同烧杯，试管中的分散之用，故该机器可壹机多用，深受广大生化、医学、制药、化妆品制作、食品工业、塑料等领域的科研人员的欢迎。

二、操作注意事项和原理

设备禁止在刀具未放进液体时通电开机建议用户在通电前确认电机顶部的开关是否在关闭状态，待所有参数设置完毕后在打开此开关，然后按启动键。此仪器由电子调速控制操纵微量型高速电机带动特殊的不锈钢内外梅花型粉碎刀进行工作。经过内切式刀具的高速旋转，从而对各类物质进行搅拌、乳化、破碎等作用。

三、技术性能和指标

电源： 单相交流　220V/50HZ

功率： 360W

调速范围：　2800-28000转/分，（电脑控制，任意设定）

定时范围：　0—9.9分，（电脑控制，任意设定）

环境温度：　-10℃-40℃

整机重量：　6.0Kg

外形尺寸：　320×220×430

四、高速分散器的安装

1．将电源线插入仪器背部插孔中，装上合适的刀具，用紧固螺母旋紧；2. 装上您所需要的容器，用右手拧仪器右面的旋扭，直到把容器夹紧为止。

3．拧松仪器立柱背部的旋扭，调节刀具与容器的高度。（刀具底部离容器底部应大于5MM）

以上步骤必须在未通电源的情况下安装。

五、面板描述：

（一）：LED显示描述：

LED1、LED2、LED3分别表述速度的万、千、百转位。

如：10.0表示转速为10000转/每分钟，02.8表示转速为2800转/每分钟

LED4、LED5分别表述运行时间分、6秒位。（6秒为一基点）。

显示范围0～9.9（即0～9分54秒）

如：1.2表示运行时间为1分12秒。

9.9表示运行时间为9分54秒。

（二）：按键描述：

V对应为“转速设置确认”按键。

T对应为“时间设置确认”按键。

对应为“+”按键。

对应为“－”按键。

S/C对应为“ON/OFF”按键。

（三）：设置动作描述：

1：转速设置：按V键“转速设置”此时转速设置窗口小数点闪烁，再按“+”或“－”按键进行转速加、减设置（“+”“－”按键长按2秒可每千转进行加减），速度设置完后按转速设置键(V)进行设置确认，此时小数点恒亮。

2：运行时间设置：按T键“时间设置”此时时间设置窗口小数点闪烁，再按“+”或“－”按键进行运行时间加、减设置（“+”“－”按键长按2秒可连续加减设置），运行时间设置完后按时间设置键进行设置键(T)确认，此时小数点恒亮。

3：设置完成后可按ON/OFF按键启动。运行过程中可按ON/OFF按键停止，下次重新计时。

4：在运行过程中可实时调整转速，也可在运行停止后调整。在运行过程中设置的运行时间要在下一次运行时才有效，在运行停止时也可调整运行时间。

5：转速设置范围为2800～28000转/每分钟。时间设置范围为0～9.9分钟。

6：在设置时间或转速时，2分钟内未按确认键将视作无效设置，LED显示上次的设置参数。在设置时间或转速时，如按除确认键、‘+’、‘－’键外的其余按键都将清除当前设置，参数按前一次的设置为准。

备注：在设置时小数点闪烁，设置完成小数点恒亮。

LED1

LED2

LED3

LED4

LED5

.

.

V

T

S/CTTTT

小数点

小数点

V

T

六、高速分散器使用需知

XHF-D高速分散器具有强度很高的粉碎效果，对各种动物、植物的组织均能起到匀浆和混合作用。在不同的速度下，能破碎不同的细胞膜，尤其对各类纤维性较强的植物及动物组织的小量内脏、肌肉等进行粉碎、分析更为适应。对有机相和水相，不相溶的两液之间的高效分散，乳化和水中微量有机化合物、脂溶物、有机溶媒，可溶性物质的萃取。本仪器非常适用于生物化学、生物工程、细胞、植化、动物、化妆品、中成药研究等领域。是实验室中必不可少的常用仪器，它将对您的研究工作带来方便。

XFH-D高速分散器除了具有实用高雅的造型，同时具备性能优良，操作简便之特长。本仪器配有大小不同的三把刀具，以便用户根据样品多少选用不同的刀具，本机配有的小刀可对3毫升的微量样品进行工作（可将样品放在试管内），也可换用大刀对300-500毫升的样品进行破碎。

1、使用前必须将刀具进行必要的消毒处理，以防其它物质混入样品之中。

2、使用时根据需要选择大小适当的刀具，插入电机传动套中，并将固定旋钮旋紧。

3、把样品容器放在机台上，旋转仪器右侧夹瓶旋钮，固定样品容器，旋松主机升降旋钮，即可托住机头调节机身高低（需要高时，将机头朝上拉，不需要高时，将机头朝下压），直至认为高低合适时将紧固螺母旋紧。

4、插上电源，指示灯即可亮。设定速度和时间，可按S/C键开始工作（插上电源前应把电机开关先打在“OFF”上，打开仪器背面的总开关后，再把电面开关打在“ON”上）。

5、当仪器运转情况下，需要立即停机，可按S/C 键“停”。

6、使用中应不断移动容器，使刀具能将每个角落的样品均匀地进行粉碎。

（一）刀具的保养清洗和拆装

大、中、小刀具拆卸时，先将不锈钢块（图B）插进刀头之中，将后套筒（图C）插进刀尾，即可旋下刀的中心轴刀心，然后将保护套（图A中所示）顺时针方向旋松取下，这样就可对刀具的每个部件进行清洗直至认为洗净为止，然后按顺序重新装好（先逆时针方向将保护套装上旋紧）最后再用前套筒和后套筒将刀的各部位旋紧。（注意刀具上每个部位都应旋紧，不能松动！）刀具装好后，可进行消毒，刀具可采取高压、高温或其它方式进行消毒处理。

B

A

C

1、当装上刀具后，不能空机运转，否则刀具高速运转会因为没有液体润滑而很快磨损。

2、当粉碎各类物质时，请将物质事先剪小，（尤其是使用中刀和小刀时），由于刀口的内刀口径甚小，故务必尽量将样品处理得细小些，更便于工作。

3、本机所配备的聚四氟乙稀内衬（图A）用于刀具内衬的调换，如长期使用后发觉噪音增大，则说明内衬已磨损，需及时调换后再予以工作。

4、刀具使用完后，应清洗擦干保存好，避免碰撞变形（不清洗不擦干会影响使用效果，并且生锈）。

5、每次工作完毕后，必须将电源插头拔去。

6、请在安装刀具时，必须使刀具内杆与电机传动套相配合，旋转插到底，再拧紧固定缧帽，越紧越好。

七、仪器清单：

1、仪器主机　　　　                  1台　    5、说明书　　　   1份

2、不锈钢内切刀（10mm\14mm\18mm）  3把　    6、保险丝         2只（3A）

3、刀具专用工具　　                  2支　    7、保修卡          1份

4、电源线　　　　　                  1根      8、合格证          1份