- 仪器的作用

WGT-S透光率/雾度测定仪是根据中华人民共和国国家标准GB2410-80“透明塑料透光率和雾度试验方法”及美国材料试验协会标准ASTM D1003-61（1997）Standard Test Method for Haze and Luminous Transmittance of Transparent Plastice” 设计的微机化全自动测量仪器，适用于一切透明、半透明平行平面样器（塑料板材、片材、塑料薄膜、平板玻璃）的透光率、透射雾度、反射率的测试，也适用于液体样品（水、饮料、药剂、着色液、油脂）浊度的测量，在国防科研及工农为生产中具有广泛的应用领域。

用WGT-S透光率/雾度测定仪直接进行质量检测的有：

·光学玻璃透光率的测定

·感光胶片清晰程度的检测

·人造偏振片偏振度的中间控制

·航天玻璃、汽车玻璃、防毒面罩玻璃能见度的测定

·包装塑料薄膜光学综合质量的评定

·农用塑料薄膜透率的检验

·建筑、装潢玻璃透光率特性的检查

·光学投影屏漫射质量的考核

·电影银幕、投影电视屏幕漫射能力的测定

·广告灯箱屏幕质量的检验

·工程描图纸质量的检验

用WGT-S透光率/雾度测定仪还可间接应用于：

·毛玻璃洗涤剂质量的评定

·塑料抛光材料抛光效率的评价

·凡立斯絮物的测定

·塑料玻璃罩面抗划伤能力的评价

·漫射涂料漫无边际射特性的控制及检测

WGT-S透光率/雾度测定仪具有下列特点：

·技术参数符合GB2410-80 ASTM D1003-61（1997） JIS K7105-81等测试标准，有利于国内外技术交流。

·采用平行照明，半球散射，积分球光电接收方式。

·采用微机自动操作系统及数据处理系统，无旋钮操作，使用方便，并且有标准USB接口。

·自动显示透光率/雾度多次测量的平均值，透光率结果直接显示到0.1%，雾度显示到0.01%。

·无零点漂移，置信度强。

·特定的结构—开启式样品窗几乎不受样品尺寸的限制，测量速度快。

·由于调制器的采用，仪器不受环境光的影响，不必采用暗室，保证了大件样品操作者的安全。

·微机化的电子线路，精度高。

·备有标准的USB接口。

·备有薄膜磁性夹具及液体样品杯，给用户带来极大方便。

·随机附雾度片一块，便于随时检查仪器动作功能。

- 仪器的性能

规格：

- 光学系统：

·准直照明、温射视野、积分球接收方式

·样品窗尺寸：入窗25mm 出窗21mm

·光源：C光源（DC12V 50W卤钨灯+色温片）

·接收器：硅光电池+视见函数修正片（符合V（）标准值）

- 电子系统：

·LED数码显示

·最小读数：透光率0.1%    雾度0.01%

·USB接口

·微机自动操作系统，雾度、透光率自动切换、自动测定、自动校正

·微机数据处理系统，多次连续测试，平均值显示

- 测量范围

·透光率   0%-100.0%

·雾度     0%-30.00%

4、试样尺寸：

·固体标样尺寸：    50mm50mm

·固体大样尺寸：    宽度：380mm

厚度：130mm

长度： 不受限制

·液槽尺寸：        50mm50mm10mm

·薄膜样品尺寸：    50mm50mm

5、校验样品：       40mm2mm一块

6、其他：

·仪器尺寸：        长740mm

宽270mm

高300mm

·仪器净重：        21kg

·电源：            220V±22V     50Hz±1 Hz单相

·环境条件：        5℃35℃

主要技术参数：

预热时间：          30min

透光率准确度：      ≤1%

- 雾度准确度：

- 雾度≤0.5％时，≤±0.1％

雾度＞0.5％时，≤±0.3％

透光重复性：        0.5%

雾度重复性：

- 雾度≤0.5％时，0.05％

雾度＞0.5％时，0.1％

3、仪器的结构及原理

透过试样的光通量和射到试样上的光通量之比（以百分数％表示）称透光率。

透过试样面偏离入射光方向的散射光通量与透射光之比（以百分数％表示）称为雾度。

如图一所示，光线射到一透明或半透明物体上时，部分产生定向反射，部份产生漫反射，进入样品后部份被吸收，部分被透过，出射样品的光中，  主透射

部份按折射定律前进，部份产生半球散射，其前进方向是散乱的。

按照GB2410-80及ASTM D1003-61（1997），上述透光率是指通过试样的半球透光率，即以半球总透射来考核的透光率（包括主透射和散射），其入射光是垂直于样品表面的。

同样GB2410-80及ASTM D1003-61（1997），定义的雾度是指样品的半球透光雾度，即超过一定角度的半球散射部分（见图2）。

因此，本仪器采用积分球捕捉半球范围内的全部透射光。

理想的入射光应是单一方向的入射光，但事实上很难做到，因上，上述标准对入射光的方向性、被作为散射光接收的透射光的偏离角都作了严格的规定，这些规定通常称为“几何条件”。

由于样品本身吸收光谱特性的不同，样品内散射微粒对不同光谱散射本领的不同，因此仪器对光源有一定要求。标准方法规定为C（或A）光源，对光接收器的光谱响应也做了规定，被采用的光电元件必须用滤光片校正，使其符合肉眼视觉灵敏度，这些条件，通常称为仪器的“光谱条件。”

仪器的光学系统如图2

1.光源        2.聚光镜        3.光栏        4.调制器        5. 物镜

6.试样        7.积分球        8.光电池      9.反射标准器

10.出射窗口   11.入射窗口

图2  仪器的光学系统

由光源1(卤钨灯)发出的光经聚光镜2会聚,通过光栏3,经遮光式调制器4射到物镜5上,物镜5射出一束平行光束,其光线偏离角不大于3º，并将光栏3成像在出射窗10上，出射窗对入射窗口中心的张角为8 º，光斑边缘与出射击窗形成1.3 º的环带。积分球7内装有一可摆动的标准反射器9，当测定透光率及总透射光时，标准反射器被控在位，挡住出射窗；当测散射光时，从出窗处让开。

仪器的外形图3：

1、测试准备指示灯  2、透光率显示器   3、雾度显示窗      4、电源开关

5、测试开关        6、样品架         7、接收器

图3    仪器外形

仪器分发射系统（左侧）和接收系统（右侧）两大部分，中间是开启式的样品室。

仪器的面板在发射系统正面，有电源（POWER）和测试（TEST）两个按键，测试准备结束的讯号指示灯以及透光率、雾度的显示窗。

仪器的电气原理框图如图4

图4  电气原理框图

4、仪器的使用方法

一、准备工作

1、工作环境条件：（1）环境温度23℃5℃；（2）相对湿度不大于50%20%，仪器不要摆放在直射光线下,仪器右侧1.5米内不允许有障碍物，特别是白色等物体，以免对光产生反射，影响测量。

2、将仪器电源插头插入插座（三眼），注意应确保接地线有效。然后将仪器的三只保护盖旋下。

3、将样品架（附件）装于接收器左侧入射窗口处（拧上二只螺钉即可）。

4、开启电源进行预热，两窗口显示二小数点，准备指示灯（ready）指示黄光，不久“准备”灯指示绿光，左边读数窗出现“P”，右边出现“H”，并发出呼叫声。此时在空白样品的情况下按“测试”开关，仪器将显示“P100.00”、“H0.00”。在“P100.0”、“H0.00”下仪器预热稳定〉15分钟。

5、按“测试”开关，重新校正P100.H0.0，再按“测试”键，微机采集仪器自身数据后，再度出现“P”、“H”并呼叫，装上样品，按测试钮，指示灯转为红光，不久就在显示屏上显示出透光率数值及雾度数值，前者显示为透过率（%），后者为雾度（%）。此时，指示灯转为绿光，需要进行复测时，可不拿下样品，重按测试钮可得到多次测数，然后取其算术平均值作测试结果，以提高测量准确度。

6、更换不同样品时，应先不要放入样品，按“测试”测空白，指示灯转红光，然后仪器将显示“P100.0”及“H0.00”结果，指示灯显示绿色。一般每测完一组样品应测空白一次，注意测空白后，应再按“测试”，等到准备灯发绿光、仪器发出呼叫后，再测下一组样品。

7、测试塑膜样品方法不变，只要将薄膜夹于磁性夹具之间稍加拉平，然后即可装置于样品台上测试，放置夹具时应注意圆铁环一面贴紧积分球。

8、连接PC机的操作

PC机上安装相应的操作软件（附件中含安装软件光盘），通过USB接口与仪器连接，用户即可在PC机上读取或存储所有采样数据。

5、常见故障及处理方法

| 现象 | 故障 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 显示“88888 88888” | 微机系统出错 | 重按测试钮或关机重新开机 |
| 光源不亮 | 卤钨灯坏 | - 将左侧面上的边门板取下。 - 松下灯座上方的两只螺钉，取下灯泡。 - 换下灯泡，拧紧螺钉（请将灯泡四周的指纹擦拭干净） - 开启上盖，调节灯座支架的位置使光斑居中。 |
| 标准反射器9没有 | 电路机械故障 | - 打开上盖，按控制印板上的微动开关，若该板上的发光管不跳动。电路板坏。请换印板或与厂方联系。 - 若发光管跳动。机械传动部分卡住。请打开接收系统（右侧）的上盖，对传动部分进行检查，稍作拔动。 |

6、仪器成套性（详见装箱单）

7、售后服务事项和生产者责任

1、本厂产品实行三包，即“包修、包换、包退”。

2、三厂三包期限为一年，以购货发票上时间为准。

3、未按使用说明书操作而操成的仪器损坏，不属于免费服务范围。