目　次

1. 仪器的用途及特点

2. 仪器的使用环境

3. 仪器的主要技术指标和规格

4. 仪器的结构及原理

5. 仪器的操作方法

6. 仪器的维护和保养

7. 常见故障及其处理方法

8. 仪器成套性

9. 售后服务事项和生产者责任

本产品根据上海仪电物理光学仪器有限公司（原上海物理光学仪器厂）企业标准Q/YXLD39《WGW 光电雾度仪》生产。

1.仪器的用途及特点

WGW 光电雾度仪是根据GB/T2410-2008《透明塑料透光率和雾度试验方法》及ASTM D1003-61（1997）设计的小型雾度仪。适用于平行平板或塑膜样品的测试，能广泛应用于透明、半透明材料雾度、透光率的光学性能检验。仪器具有结构小巧，使用操作方便的特点。

2.仪器的使用环境

A）室温：10℃～30℃

b）相对湿度不大于85%；

c）无腐蚀性气体；

d）无强烈电磁场干扰；

e）无直接照射的阳光；

f）仪器不应受到影响使用的振动；

g）电源：电压220V

3.仪器的主要技术指标和规格

a）闭式样品舱，样品尺寸50mm×50mm；

b）C光源

c）测定范围：透光率0%～100%；雾度0%～30%；

d）显示方式：LCD3位；

e）最小读数：0.1%；

f）准确认：透光率1.5%　雾度0.5%；

g）重复性：透光率0.5%　雾度0.2%；

h）电源：AC220V±22V，频率50Hz±1Hz

i）仪器尺寸：L×B×H：470mm×270mm×160mm

j）仪器质量（净重）：7kg

4、仪器的结构及原理

仪器的光学系统及电气原理如下：

由光源（卤素灯）发出的光经聚光镜会聚在物镜的焦点上。因此出射的光线为一束平行光。光栏L的直径保证出射物镜的光线在±3°范围之内。光栏L经物镜成像在积分球的出窗上，形成的光斑为L的像，其大小按GB2410的规定，略小于出窗，光斑边缘与出射窗形成1.3°的环带。出窗对入射窗口中心的张角为8°。

测透光率时，右边的反射板始终挡住积分球。无样品时，积分球测得的光能量为仪器全光；放上样品后，为样品全光。由于透光率为样品全光对仪光（入射光）的比值，只要将全光调整到100％，则放上样品后测得的数据即为透光率（%）。

测雾度时，反射板的位置是要改变的。由于雾度为透过样品光能量中散射光所占的百分比，因此，透过样品的全光需要将反射板拉“在位”，使透过样品的直射光和散射光全部被积分球接收。测透过样品的散射光时，需要将反射板移开（拉手推开），以光陷阱取代，把透过出射窗的光在光陷阱中吸收掉。这时，只有样品的散射光被积分球接受。如果先将透过样品的样品的全光调整到100%，则在测散射光时所得的数据即为雾度值（%）。

5、仪器的操作方法

5.1 将仪器的电源插头插入220V交流电源，并将接地脚可靠接地。

5.2 开机将仪器预热数分钟，此时仪器的拉手应在拉近位置。等光源稳定后，显示数字不再变动时，即可测试。

5.3 测透光率（拉手在拉近位置）；

5.3.1校“0”：用黑板挡住积分球人窗，调节校“0”电位器至读数为“0”；

5.3.2校“100”：取出黑板，调节校“100”电位器至读数为“100”；

校“0”校“100”反复几次，读数稳定为止。

5.3.3测试：放上样品，所得数据即为透光率（%）。

5.4 测雾度：

5.4.1校“0”：拉手在推开位置，样品室无样品 ，调节校“0”电位器到读数为“0”；

5.4.2校“100”：拉手在拉近位置，样品室放上样品，调节校“100”电位器到读数为“100”；

校“0”校“100”反复几次，使读数稳定为止。

5.4.3测试：放上样品时，将反射板拉手置推开位置，所得读数即为雾度值（%）。

6、仪器的维修和保养

6.1 仪器应置于干器洁净的室内，尤其应注意湿度、烟雾对雾度的影响；

6.2 被测样品表面应清洁，必要时用溶剂或洗涤擦清，干透，或用软笔去灰；

6.3 随机所附雾度片系表面散射处理，易受潮气、湿度、油污、灰尘等影响，清洗时用棉花球分别沾蒸馏水、酒精、香蕉水反复清擦数次，数据不再变时，为清洗完好。

6.4 更换卤素灯的方法：打开后盖，将卤素灯上的两个固定螺钉松开，向上拔取旧灯，更换新灯后，紧固螺钉。

注意：灯丝高度调节到积分球入射窗处光斑均匀止；新灯取拿应用纸包一下，或戴上棉纱手套操作，防止手印沾上。

7、常见故障及其处理方法

| 故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 仪器光源不亮 | 1.灯坏 2.保险丝断 3.电源开关坏 4.恒流电路坏 | 1.换灯 2.换保险丝 3.换开关 4.送检修站维修 |
| 校零校不到零 | 1.电位器坏 2.运放环 | 1.送检修站维修 2.送检修站维修 |
| 校不到“100” | 1.灯老化 2.电位器坏 3.滤色片发霉 4.积分球沾灰 | 送检修站维修 |
| 同一样品复测重复性不好 | 1.光源不稳 2.运放不良 | 送检修站维修 |

8、仪器成套性（详见装箱单）

9、售后服务事项及生产者责任

1.本厂产品实行三包，即对制造者造成的质量问题实行“包修、包换、包退”；

2.本厂三包期限为出厂日起一年。