- 仪器的用途及特点

WSB－L数字显示白度计用于直接测量表面平整的物体或粉末的白色

程度，是专为测量纸张、塑料、淀粉、食用白糖及建筑材料的兰光白度而

设计的。

根据选用兰光滤色片的波长可满足GB5950、GB2913、GB8940·1等

等的要求。

该仪器采用滑筒式样品架，液晶数字显示，手动校正，有操作方便，

读数稳定可靠实用的特点。

- 仪器的使用环境

a）室温：10℃ ~ 30℃；

b）相对湿度不大于85%；

c）无腐蚀性气体；

d）无强烈电磁场干扰；

e）无直接照射的阳光；

f）仪器不应受到影响使用的振动；

g）电源：电压 220V±22V，频率50Hz±1Hz。

- 仪器的主要技术指标和规格

- 45/0 照明接收方式

- 兰光中心波长457nm

- 硅光电池接收

- 测量范围：　0 %~ 120 %

- 零位校正：　电位器手动

- 标准值校正：电位器手动

- 显示方式：　LCD　3\s\do-9(１)１\s\do-9(１))\s\do-9(１)位

- 准确度：　　优于±1.5（%）   2级

- 重复性：　　优于　0.3 (%)

- 稳定性：　　优于±0.2（%）

- 最小读数：  0.1（%）

- 仪器的结构及原理

本仪器是以样品兰光反射率Rb来度量其白度W的，即

W＝Rb

样品的照明接受方式采用CIE所规定的45/0方式，光源发出的光以 45°方向射在样品表面上，经样品表面漫反射后的光，0°方向在半角 17.5°的锥体以内的部份被接收物镜会聚在光电池上，其间的兰光滤色镜， 起到光源光谱分布、接受器光谱灵敏度的校正作用。

仪器按照国际白度标准来校正的，即全黑被校正为零读数（样品架上安置黑筒时，由校零电位器实现）；白度（兰光反射率）是以燃烧镁带烟熏产生的纯白表面复盖层（精细的氧化镁）的反射率作为100，然后将其100等分来定义白度。但实际上纯净的氧化镁白板很难制作，白度测定用的校正板都由专业机构检定的（与氧化镁白板比较定值）、具有一定白度的瓷板或乳白玻璃来代替。白度的校正由校标电位器实现，当测试时，样品越白，反射光越强，样品白度W的读数也就越高。具有荧光增白剂的样品，使用紫外滤色镜（将无紫外滤色镜的插片换成有紫外滤色镜的样片）可消除荧光增白的作用。从而可以计算出萤光物质的白度增量。

- 仪器的操作方法

5.1 开箱后将仪器附件中的紫外滤色镜的插片（无玻璃的）插入仪器右侧的插口。

仪器的使用操作程序是：

开机预热－校零校标－测试样品－关机

5.2开机预热20分钟。

5.3按下仪器的样品座，将校零黑筒放入，轻轻地将样品座上升至测量口，等显示值稳定后，调整“校零”电位器，使仪器显示值“0”。

5.4按下样品座，将校零黑筒取下，将校正用参比白板放在样品座上，轻轻地将样品座上升至测量口，等显示值稳定后，调整“校正”电位器，使液晶显示屏显示白板上所给定的白度值。

5.5“校正”和“校零”电位器在电路上有相关性，故重复5.3和5.4步骤数次，到不需调整“调零”与“校准”旋钮（允差2个字），即仪器能稳定显示黑筒的“0”和参比白板的标定值，此时仪器已校准完毕。

5.6按下滑筒，装上待测的样品，轻轻地将样品座上升至测量口，所显示的示值即为样品白度。

5.7对于连续测试，且对比程度要求的样品的测试，应该定时用参比白板校准仪器，以消除仪器的漂移量影响。

5.8试样测试完毕后，按下仪器背面的电源开关，关断仪器电源，稍等冷却后，即用仪器的防尘罩将仪器盖好。

5.9 若要测试粉末样品，请参照图1，按下列步骤操作。

图1 粉末样品盒

a．（1）用玻璃盖 （2）粗糙一面对着试样杯子（3）的试测口，并拧上试样标帽（1）。

b．（2）加粉末试样，并用重锤（5）将粉末压紧，拼上螺母（4）。

c．（3）卸下步骤（1）中玻璃盖（2）和试样拼帽（1）即可测试。

5.10如果样品有荧光剂，要评价荧光剂作用，可按以下操作：

a、测出白度作为W1；

b、将仪器右侧的插片拔下，换成有阻挡紫外线玻璃的插片（附件中），按步骤5.3~5.7测出白度，作为W2；

c、W1~W2 的差值，即为荧光剂的作用。

- 仪器的维修及保养

6.1仪器应放在干燥通风处，防止潮气侵蚀，尽可能在20℃的工作环境中

使用仪器，搬动仪器应小心轻放，避免震动。

6.2光源积灰或损坏，可打开机壳进行擦净或更换。

6.3如果仪器发生元件损坏或其它故障，应按电原理图详细检查或函告我

厂，由技术服务站维修人员进行检修。

- 常见故障及其处理方法

| 故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 仪器光源不亮 | - 灯坏 - 保险丝断 - 电源开关坏 4．恒流电路坏 | 1．换灯 2．换保险丝 3．换开关 4．送检修站维修 |
| 校零校不到零 | - 电位器坏 - 运放坏 | 1．送检修站维修 2．送检修站维修 |
| 校标校不到校正值 | - 电位器坏 - 运放坏 - 滤色片发霉 - 灯老化 | 送检修站维修 |
| 同一样品复测重复性不好 | - 光源不稳 - 运放不良 | 送检修站维修 |

- 仪器成套性（详见配置清单）

- 售后服务事项和生产者责任

9.1 本产品对产品质量实行三包，即“包修、包换、包退”。

9.2 三包期限为12个月，以购货发票上时间为准。