PHS-3C型精密pH计使用说明

1.开机

①电极梗旋入电极梗插座，调节电极夹到适当位置

②复合电极夹在电极夹上，拉下电极前端的电极套

③用蒸馏水清洗电极头部

④电源线插入电源插座

⑤按下电源开关，电源接通后，预热30分钟，接着进行标定。

2.标定（一般情况下，在24小时内仪器不需要再标定）

①在测量电极插座处插上复合电极

②把选择开关调到pH档

③调节温度补偿旋钮，使白线对准溶液温度值

④把斜率调节旋钮顺时针旋到底（即调到100℅位置）

⑤把蒸馏水清洗过的电极插入pH =6.86的缓冲溶液中

⑥调节定位调节旋钮，使仪器显示读数与该缓冲溶液当时温度下pH 值相一致

⑦用蒸馏水清洗电极，再插入pH=4.00（或pH=9.18）的标准缓冲溶液中。调节斜率旋钮使仪器显示的读数与该缓冲溶液当时温度下的pH 值相一致

★标定的缓冲溶液第一次用pH 6.86的溶液，第二次用接近被测溶液pH的缓冲溶液。如果被测溶液为酸性，缓冲溶液应选pH4.00；如果被测溶液为碱性，那么选pH9.18的缓冲溶液

⑧重复⑤—⑦直至不用调节定位及斜率调节旋钮为止

⑨完成标定，定位调节旋钮及斜率调节旋钮不能再有任何变动

3.测量pH值

①用蒸馏水清洗电极头部，用被测溶液润洗一次

②用温度计测出被测溶液的温度值

③调节温度调节旋钮，使白线对准被测溶液的温度值

④把电极插入被测溶液内，用玻璃棒搅拌，溶液均匀后读出该溶液当时温度下的pH值

4.维护：测量后，及时将电极套套上，电极套内应放少量内参比补充液（3mol/L KCL）以保持电极球泡的湿润。切忌浸泡在蒸馏水中

5.主要技术性能：

①测量范围：pH 0.00－14.00  ②最小显示单位：pH 0.01   ③温度补偿范围：0－60℃

缓冲溶液pH值与温度关系对照表

| 温度℃ | 0.05mol/Kg 邻苯二甲酸氢钾 | 0.025 mol/Kg 混合物磷酸盐 | - mol/Kg 四硼酸钠 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 4.00 | 6.95 | 9.39 |
| 10 | 4.00 | 6.92 | 9.33 |
| 15 | 4.00 | 6.90 | 9.28 |
| 20 | 4.00 | 6.88 | 9.23 |
| 25 | 4.00 | 6.86 | 9.18 |
| 30 | 4.01 | 6.85 | 9.14 |
| 35 | 4.02 | 6.84 | 9.11 |
| 40 | 4.03 | 6.84 | 9.07 |
| 45 | 4.04 | 6.84 | 9.04 |
| 50 | 4.06 | 6.83 | 9.03 |
| 55 | 4.07 | 6.83 | 8.99 |
| 60 | 4.09 | 6.84 | 8.97 |

6.缓冲溶液的配制方法

①pH4.00溶液：GR邻苯二甲酸氢钾10.12g，溶解于1000mL高纯去离子水中

②pH6.86溶液：GR磷酸二氢钾3.388g，GR磷酸氢二钠3.533g，溶解于1000mL高纯去离子水中

③pH9.18溶液：GR硼砂3.80g，溶解于1000mL高纯去离子水中

★注意：

配制②，③溶液所用的水应预先煮沸15-30分钟，除去溶解的二氧化碳。在冷却过程中应避免与空气接触，以防止二氧化的污染。